个人噪声剂量计总体技术白皮书

Personal Noise Dosimeter – System Architecture & Data Framework Whitepaper

版本 / Version： v1.0
日期 / Date：（待填）
作者 / Author：（待填）

目录（建议）

- 前言与背景

- 产品定位与应用场景

- 标准与合规框架

- 系统总体架构

- 硬件与仪器设计

- 噪声测量与信号处理算法

- 数据结构与 ETL 规范

- 校准、质控与不确定度管理

- 项目实施路线与阶段规划

- 典型应用与未来扩展

- 结语

1. 前言与背景

职业性噪声性听力损失仍然是全球最普遍的职业病之一。传统的噪声测量主要依赖手持声级计和简化的剂量计，在以下方面存在明显不足：

- 难以连续、精细地记录个体全班次暴露；

- 难以对复杂/脉冲噪声（例如冲压、爆破、机械冲击）进行结构化分析；

- 数据格式各自为政，难以构建大规模多中心数据库用于流行病学与标准修订。

本白皮书提出一套**“个人噪声剂量计 + 标准化数据结构 + ETL 管线”**的总体技术方案，目标是：

- 在硬件/固件层面，构建一款 研究级 + 预合规 的个人噪声剂量计原型机；

- 在数据层面，定义统一的 TimeHistory / EventLog / Metadata / Profiles 数据模型与 ETL 规范；

- 为后续的 峰度 β + 复杂噪声风险模型 + ISO/NIOSH 标准修订 提供接口与基础设施。

2. 产品定位与应用场景

2.1 产品定位

中文：
本产品定位为：面向职业性噪声暴露测量与研究的可穿戴式个人噪声剂量计原型机。

- 第一目标：满足职业卫生与听力学研究对精细暴露表征的需求（含 β、事件、脉冲等）；

- 第二目标：在设计与自测层面尽量对齐 IEC 61252 / IEC 61672 / ISO 9612 / NIOSH / OSHA 等规范，为后续合规化产品与型式试验奠定基础。

English:
The device is positioned as a research-grade, pre-compliant personal noise dosimeter that supports detailed exposure characterization (including kurtosis β and impulsive events) while aligning with IEC/ISO/NIOSH/OSHA requirements as far as practical in Phase 1.

2.2 目标用户

- 职业卫生/职业病防治机构技术人员；

- 工业企业的安全/环境/职业健康工程师；

- 噪声与听力研究者；

- 未来：标准修订工作组、仪器制造商合作伙伴。

2.3 典型场景

- 钢铁、矿山、机械加工、建筑等场所的个人噪声暴露监测；

- 冲压、爆破、武器射击等高峰度/冲击噪声环境；

- 上千工人、多工种、多班次的大规模噪声暴露队列研究；

- Equal Energy + Equal Kurtosis 假说验证与 ISO 1999 等标准修订。

3. 标准与合规框架

3.1 主要参考标准

- IEC 61252：Personal sound exposure meters（个人声暴露计）

- IEC 61672-1/-2：Sound level meters（声级计）

- ISO 9612：职业噪声暴露的测量与评价

- ANSI S1.4、S1.25 等（如适用）

- NIOSH REL（85dBA/3dB/8h）与 OSHA PEL/HCA（90/5/90, 85/5/80）相关指导

3.2 本阶段合规目标

在 Phase 1（原型机阶段），本项目追求：

- “预一致性（pre-compliance）”：

  - 测量范围、频响、时间加权、峰值通道等设计上尽量满足上述标准中与 PSEM 相关的关键条款；

  - 通过内部实验室测试验证主要性能指标；

- 正式型式试验与认证工作将在后续 Phase 2/3 中展开。

4. 系统总体架构

4.1 功能结构概览

系统由以下主要模块组成：

- 声学前端：

  - 测量级话筒（1/4″ ECM 或高性能 MEMS）

  - 低噪声前置放大器/可变增益放大器（PGA）

  - 抗混叠模拟滤波

- 采样与峰值链路：

  - 24-bit Σ-Δ ADC @ 48 kHz

  - µs 级模拟真峰值检测 + MCU 采样（LZpeak/LCpeak）

- 时基与控制：

  - 高稳定度 TCXO（提供 ADC 和 DSP 时钟）

  - 低功耗 RTC（提供绝对时间与日历）

- 处理与通信：

  - MCU/SoC（包含 DSP 能力，用于计权滤波、Leq、剂量计算、事件检测、β 等）

  - BLE 5.x 模块（或集成 SoC）

  - 预留 4G/LTE 扩展接口（后续远程上传）

- 存储与数据管理：

  - 工业级 microSD/eMMC，用于存储 TimeHistory、EventLog、音频事件和 Metadata

  - 环形波形缓冲区（≥ 12 s）

- 人机交互与电源：

  - OLED/段码屏显示当前声级、剂量、状态

  - 物理按键/触摸 + 指示灯

  - Li-ion 电池 + 电源管理（满足 ≥ 20–30 h 续航），可配收纳盒充电

4.2 模块间数据流

逻辑数据流为：

声场 → 话筒 → AFE/PGA → ADC → DSP（A/C/Z 滤波 + RMS/Leq + F/S/I + 峰值 + 事件检测 + 剂量） →
时间历程数据 & 事件数据 → 本地存储 → BLE/4G 上传 → ETL 管线 → 数据分析 / 标准修订。

5. 硬件与仪器设计

5.1 传感器与前端

- 麦克风选择：

  - 优先使用 1/4″ 测量级电容麦克风（ECM），或性能可比 MEMS；

  - 目标频响：20 Hz–20 kHz，满足测量级公差；

  - 目标动态范围：自噪 ≤ 30 dB(A)，上限 ≥ 130 dB(A) 等效，峰值 ≥ 140–145 dBpeak。

- 前置放大与抗混叠：

  - 低噪声运放（eₙ ≤ 3 nV/√Hz），0–30 dB 可变增益；

  - 抗混叠低通滤波：配合 48 kHz 采样，保证通带平坦与 alias 抑制；

  - 保留 6–12 dB 头间余量，避免频繁过载。

5.2 ADC 与峰值通道

- 24-bit Σ-Δ ADC（2–4 通道），48 kHz 采样率；

- 动态范围（DR）≥ 110–120 dB；

- 与前端满度映射至目标上限（如 130 dB SPL RMS）；

- 峰值通道：

  - 模拟峰值检波电路（µs 级） + MCU 读取峰值电平；

  - 对应输出 LZpeak / LCpeak，用于冲击噪声与 LCpeak 限值控制。

5.3 时钟与时间基准

- TCXO：频率稳定度 ≤ ±2 ppm，降低积分误差与多机对时误差；

- RTC：用于 session 起止记录与校准时间戳；

- 支持外部 NTP/GPS 同步（可通过 BLE/上位机).

5.4 存储与功耗

- 工业级 microSD / eMMC，容量 ≥ 32–64 GB；

- 写入策略：

  - TimeHistory 按时间顺序写入（CSV / Parquet）

  - EventLog 按事件追加

  - 事件音频按 session/event 分目录存放

- 电池：以 20–30 小时典型续航为设计目标，根据功耗预算选择 500–1000 mAh Li-ion。

5.5 结构与佩戴

- 佩戴方式：肩部/衣领夹具，尽量接近耳朵平面，减少体衍射偏差；

- 防护：IP54–IP65（视场景选择），抗汗、防尘、防油雾；

- 防风噪：专用风罩 + 声学透气材料；

- 收纳与充电：可选“收纳盒 + 触点充电 + 霍尔开关”结构。

6. 噪声测量与信号处理算法

6.1 计权与时间加权

- 实现 A/C/Z 计权滤波（IIR），满足 IEC/ANSI 误差限；

- 支持时间加权 F/S（Fast/Slow），必要时 I（Impulse）；

- RMS/Leq 计算严格在能量域完成，避免 dB 算术平均。

6.2 声级与统计指标

- 逐帧计算：

  - LAeq_dB, LCeq_dB, LZeq_dB；

  - LAFmax_dB（及可选 LASmax）；

  - LZpeak_dB, LCpeak_dB 真峰值；

- 后处理（ETL）：

  - Ln（L10、L50、L90 等分位声级）；

  - 班次级 LAeq_T, LCeq_T, LZeq_T。

6.3 暴露与剂量计算

对每个 profile（NIOSH / OSHA_PEL / OSHA_HCA / EU_ISO 等）：

- 利用 TimeHistory 中的 LAeq_dB 与 duration_s，按 Profile 参数：

  - 准则级 LC、交换率 ER、阈值 LT、参考时长 Tref（一般 8 h）；

- 对每帧计算剂量分数：

dose_i={ΔtTref⋅3600⋅2(Lc-Li)/ER,Li≥LT0,Li<LT

- 聚合得到：

  - Dose% = 100 × Σ dose_i；

  - TWA = 函数(Dose%, Tref)；

- ISO/EU 档主要使用 LEX,8h 与 LCpeak 限值：

LEX,8h=LAeqT+10log⁡10(Te/8 h)

6.4 事件检测与环形缓冲

- 滑动窗口（如 125 ms）计算 LZeq_125；

- 事件触发条件（可组合）：

  - LZeq_125 ≥ 90–95 dB；

  - LCpeak ≥ 130 dB；

  - ΔLZeq ≥ 10 dB/50 ms（斜率触发）；

- 去抖动：debounce_s ≥ 0.5 s，合并邻近事件；

- 环形缓冲：Z 波形 ≥ 12 s；

  - 事件录音：pre 2 s + post 8 s；

  - 存为 WAV/FLAC；

- 后续由 ETL 计算 LAE 与 β 等复杂指标。

6.5 峰度 β（超额峰度）支持

- 在事件波形上计算 Z 计权超额峰度 β−3；

- 结果存入 EventLog 的 beta_excess_event_Z 字段；

- 用于构建复杂噪声暴露 vs NIHL 风险的 β 分层指标。

7. 数据结构与 ETL 规范

本项目采用统一的 3+1 表结构，作为所有仪器与数据分析之间的“公共语言”。

7.1 TimeHistory：时间历程（1s 主轴）

- 粒度：1 s 一行（支持更短窗口用于事件触发）；

- 关键字段：

  - 标识：session_id, device_id, profile_name, timestamp_utc, duration_s；

  - 声级：LAeq_dB, LCeq_dB, LZeq_dB, LAFmax_dB, LZpeak_dB, LCpeak_dB；

  - 剂量增量：dose_frac 或 dose_pct_inc_*；

  - 质控：wearing_state, overload_flag, underrange_flag；

  - 环境：temp_C, humidity_pct, pressure_hPa。

7.2 EventLog：事件表（每事件一行）

- 字段：

  - session_id, event_id；

  - start_time_utc, end_time_utc, duration_s；

  - LZpeak_dB, LCpeak_dB, LAeq_event_dB, SEL_LAE_dB；

  - beta_excess_event_Z；

  - audio_file_path, pretrigger_s, posttrigger_s, notes。

7.3 Metadata：元数据表（每 session 一行）

- 字段包括：

  - 基本信息：session_id, start_time_utc, end_time_utc, organization, operator, worker_role；

  - 仪器信息：device_model, device_serial, mic_type, mic_diameter_inch, mic_sensitivity_mV_Pa, mic_frequency_response；

  - 采样/缓冲：sampling_rate_Hz, bit_depth, ring_buffer_s, pretrigger_s, posttrigger_s, hp_cutoff_Hz；

  - 校准：calibration_level_dB, calibration_time_utc, post_cal_level_dB；

  - 标准与版本：compliance_standards, data_format_version；

  - 其他：timezone_offset, notes。

7.4 Profiles：剂量档参数表（每档一行）

- profile_name（NIOSH, OSHA_PEL, OSHA_HCA, EU_ISO等）；

- criterion_level_dBA, exchange_rate_dB, threshold_dBA, reference_duration_h, dose_limit_pct；

- comments。

7.5 ETL 流程概述

- 输入：设备输出的 TimeHistory / EventLog / Metadata CSV/Parquet + Profiles；

- ETL 计算：

  - 按 profile 计算 Dose%、TWA、LEX,8h、班次级 LAeq_T 等；

  - 根据 EventLog 计算事件 LAE 分布、β 分布；

- 输出：

  - session_summary.csv：每 session × profile 一行，含 LAeq_T, LEX8h, Dose%, 峰值、事件统计等；

  - event_summary.csv：事件表（补齐 SEL 等）；

  - methodology_trace.csv（可选）：记录固件配置（fs, bit_depth, ring_buffer_s 等）以保证方法学可追溯。

8. 校准、质控与不确定度管理

8.1 声校准流程

- 支持标准声源（94 / 114 dB @ 1 kHz）校准；

- 在 Metadata 中记录：

  - 校准时间、校准级别；

  - 校准前/后的读数（用于判断漂移）；

8.2 过载/欠载处理

- 过载：

  - 过载旗标 overload_flag；

  - 在 β 与剂量分析中排除过载帧，并在 EventLog/Metadata 记录。

- 欠载：

  - 长时间低于仪器有效下限（如 < 40 dB(A)）记录为 underrange_flag；

  - 评估对 LEX,8h 与 Dose 的贡献是否可忽略。

8.3 时钟与对时

- TCXO 误差控制在 ±2 ppm 范围内；

- 与 NTP/GPS 或上位机对时，提高不同设备之间的时间对齐精度；

- 在 methodology_trace 中记录采样率、时钟配置，以支持后续误差分析。

9. 项目实施路线与阶段规划

9.1 Phase 1：研究级原型机

- 目标：

  - 实现完整硬件平台与基础固件（A/C/Z、Leq、峰值、事件检测、TimeHistory/EventLog 输出）；

  - 与现有 ETL 模板打通，形成端到端数据链。

9.2 Phase 2：测量级优化与预一致性

- 加入频响补偿、温度/湿度稳定性优化；

- 扩展 1/3 倍频程测量、β 计算固件化；

- 完成对照 IEC/ISO 的预一致性测试。

9.3 Phase 3：认证与量产化

- 委托第三方实验室进行 IEC 61252 / IEC 61672 / 相应 ANSI 标准的型式试验；

- 完善 BLE/4G 云端平台、量产工艺和质量管理。

10. 典型应用与未来扩展

- 职业噪声流行病学研究：

  - 将数千/数万工人的 TimeHistory + EventLog 数据与听力阈值、ABR、EHF 等指标结合，评估不同 LEX,8h + β 条件下的 NIHL 风险。

- 标准修订与政策咨询：

  - 利用统一数据结构与 ETL，验证 Equal Energy + Equal Kurtosis 模型，为 ISO 1999 / ISO 9612 / NIOSH 标准修订提供证据。

- 智能防护设备集成：

  - 将个人剂量计嵌入智能防噪耳罩/头盔中，实现实时暴露预警与自适应防护策略。

- 企业风险管理与数字孪生：

  - 与工厂 MES/SCADA 数据结合，实现噪声暴露的数字孪生与可视化管理。

11. 结语

本白皮书给出了一套从仪器架构 → 噪声算法 → 数据结构 → ETL 管线 → 标准框架的完整技术蓝图，核心思想是：

把个人噪声剂量计变成“可计算、可扩展、可验证”的数据平台，而不仅仅是一块仪表。

后续工作将在此基础上，围绕 β、事件化暴露、跨行业大样本分析与标准修订，进一步深化。